血清冻存管招标技术指标及配置

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二维码血清冻存管 | 16万支 |

二、技术指标及配置:

- 冻存管容积规格为0.75ml，配套TPE胶塞嵌盖，嵌盖后有效净容积》0.5ml。

- 储存管由高纯度医用级材料制成，保证无细胞毒性，冻存管在万级或以上级别洁净车间（CLASS 7）生产，无DNA酶无RNA酶，无热源，无菌（提供灭菌级别或参数）。

- 储存管为低吸附表面， 管底设计为V型底，能够保证样本的最高回收率。

- 底部编码的二维码为激光蚀刻形成，有效防止液体侵蚀，编码具有高识别性与对比度，确保编码读取成功率。二维编码具有超强纠错能力，确保即使丢失25%的编码数据，数据仍然可读。条码边同时蚀刻有可读的数字编号，可在紧急情况下人工识别。

- 管体与管身为一体成型（双色注模），确保任何低温条件下条码部分不脱落，管口处采取双口环技术，使盖塞和冻存管很严密的连接在一起，确保样本在-80度条件下存储、取用、再存入过程中样本不会撒漏。

- 管盖采用Class VI医用级别热塑弹性体(TPE)材质, 可以借助压盖机一次性为整架冻存管加盖，也可借助手动去盖工具，进行批量去盖，可以进行颜色选择。

- 冻存管板架采用96孔微孔板制式, 尺寸与间隔符合96孔板标准，板架有激光蚀刻的条形码不会脱落，易于追踪，可根据客户需求定制条码。

- 板架为锁扣式带盖设计，易上锁，可堆叠，有效保护冻存管,降低污染风险, 防止样品管因意外倾倒或掉落而导致样品混淆。

- 各项原材料与产品具有国际资格认证优先考虑。

- 请提供三家使用证明材料与一盒样品到现场。

三、技术服务

1 产品验收：乙方确保全部货物符合无细胞毒性，无DNA酶、无RNA酶，无热源，无菌，出现以上质量问题时负责无条件替换

2交货地点：用户指定地点

3交货时间：合同签订后30天内或者按照甲方使用需求按期供货