气相液氮储存罐及监控系统招标技术文件

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相液氮储存罐 | 1台 |
| 2 | 监控系统 | 1套 |

- 技术要求

气相液氮罐

- 样品储存方式为全气相储存。

- *内部使用容积>1700L，可以存放2ml标准冻存管不少于93000只, 或25ml血袋不少于6400袋。更大储存容量与更小占地面积优先考虑。

- 气相储存时保证箱体内最低温度达到-185℃以下，确保生物样品长期存储，且提供最低的液氮消耗量（提供参数）。

- 具有实时显示箱盖下方温度及箱内温度功能，精确度为±1.0°C。可及时告知用户箱体内的最高温度和最低温度，具有用户自定义温度报警功能，并具有远程报警接口。

- 具有实时显示液位功能，更能够准确检测液位高度并实时显示。

- *具有接入第三方探头的接口，如需要可以进行内部摄像头监控。

- 整体控制LCD显示器可实时显示罐体内最高温度，最低温度，液面高度和每天液氮消耗量。控制器具有密码锁定功能，防止无关人员修改参数。

- 内部不锈钢转盘易于操作，可以轻松快速存取样品。

- 双层整体折叠台阶设计，可方便存放冻存架，

- 具有一键除雾功能，方便寻找样本。

- 具有两个数据输出接口和远程报警输出接口，可采集和监控罐体运行数据。并可通过数据输出接口串联多个储存罐，实现同时控制，同时设定、修改参数、以及同时开启液氮自动灌注的功能。

- 可带液带样本远距离运输，方便样本库整体迁移。

- 配备补充罐液氮容量≥200L

- 具有资格认证的产品与厂家优先考虑

- 请提供三家使用证明材料

监控系统

监控系统由接收器、监控模块、转发器、软件、报警五部分组成

- 监控模块 ：

监控模块到信号接收器传输距离室内400米；具有合规能力并可进行IQ/OQ认证服务； 液氮监控模块自带液晶屏显示当前相关读数、电池电量和信号强度等；内存系统多可记录3000个点(points)，可定时或手动同步至软件，避免通信繁忙或断电时数据丢失； 温度监控范围：-200°C~+0°C；监控精度：±0.7°C(-196°C);±0.1°多温度点预校正，包括-190°C、-80°C、0°C， 自带锂电池，寿命1年左右，工作环境适用0-50℃，0-90% RH。可应用于其它多种设备的监控。

- 接收器：一个系统可以支持至少100个接收器，每个接收器可以支持至少100个监控模块；USB、RS232和TCP/IP 等多种接口供选择，TCP/IP需提供静态IP地址；电源适用100 - 240 V AC 50/60 Hz。

- 转发器：每个监控模块可与至少3台转发器串联连接，延伸传输距离可达400米。

- 软件：一台电脑安装Smart-Vue Server软件，多台联网电脑均可通过Smart-Vue Client软件远程监控；专业数据库及分析系统（MySQL等），功能包括监控信息收集，调整报警上下限，延时报警，设置权限，查看数据图表，编辑备注，调整用户权限等。监测数据可输出为Word，Excel或PDF格式；新建监控模块加入时，启动SDP系统，帮助原系统自动识别新加入硬件；符合21CFR Part11标准。

- 报警系统：具有本地无线声光报警模块（电源100 - 240 V AC 50/60 Hz）和电话报警模块（USB直接连接电脑，带RJ11接头的电话线）

- 技术服务

1安装、调试及培训

在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2验收及验收标准

卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3维修及技术服务

自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4交货地点：用户指定地点

5交货时间：合同签订后120天内