中国科学院生物物理研究所

便携近红外脑功能成像系统采购招标

技术要求

- 近红外光学脑成像主系统

- 测量项目：

脑组织氧合血红蛋白，脱氧血红蛋白和总血红蛋白的浓度变化。

- 系统集成度：

系统一体化，整合有近红外光学激光发射、传送、接收模块，以及数据采集、处理和结果显示模块。

- 采样空间分辨率：

1-3cm可调。

- 采样时间分辨率：

单通道测量不小于 50Hz，全通道测量时不小于 10Hz。

- 标准正交通道数：

大于等于8通道（以3cm的测量距离为标准）。

- 光源及检测器

- *光源类型：

近红外半导体激光，功率不大于30毫瓦。

- 测量波长：

两种或两种以上的波长光源同时用于数据的采集，波长范围650-950nm。

- 激光安全等级：

Class 3B或比Class 3B安全等级更高。

- 检测器类型：

具有温度稳定装置的雪崩光电管或光电倍增管检测器（注明品牌），要求噪音小、线性范围宽、检测灵敏度高，信号质量好，使用寿命长，受环境光影响小。

- *发射和检测器数目:

所有波长的激光发射光源各一个计为1组，数量不少于2组；检测器不少于4个。

- 检测方式：

强度调制检测或分时激发照射，能够杜绝光源信号相互串扰。

- 光纤和探头

- 光纤类型：

L型或直通型玻璃光纤可选，长度不小于3米，轻度衰减率不大于15%。

- 探头性能：

探头薄，固定方便，佩戴轻便舒适。

- 特定脑区固定装置：

配备脑局部测量头套2个以上，如顶叶、颞叶、枕叶、额叶等不同脑区的模块。

- 自由定义区域固定装置：

配备1个以上可根据需求自由定义测量区域的模块。

- 全头固定装置：

配备1个全头帽模块。

- 其它固定装置：

配备与 EEG 或 fMRI 或 TMS 联用的头套模块。

- 尺寸和重量（主机）：

- *外形尺寸：

长/宽/高不大于40/30/10 cm。

- 重量：

不大于10Kg。

- 便携：

配备专用运输拉杆箱。

- 兼容性

- *同步信号：

能够接收至少1路刺激呈现系统（另外配备）到系统主机的同步信号（如TTL电平信号）。

- 同时测量：

实现与 EEG 或 fMRI 或 TMS 的同时使用。

- 软件部分

- 软件许可：

可提供不少于2个的使用许可。

- 软件功能：

- 原始数据可直接导入第三方软件，或可导出为通用数据格式，便于第三方软件读取和处理；

- 采集软件具有：灵敏度自动调整、测量参数编辑、网络远程操作、事件相关测量、实时数据采集和实时显示等功能；

- 分析软件具有：事件相关任务加权平均、数据平滑、积分处理、2D彩色图形显示、多线程显示、文本、图像存储等功能；

- 一般线性模型统计软件 (GLM)：可设定响应函数和统计参数；

- 独立成分分析软件 (ICA)：分离并消除被叠加到脑信号上的脉搏波动及皮肤血流（量）波动引起的干扰信号;

- 具有带通滤波器，可以过滤因心跳、呼吸、移动、电信号等引起的噪音；

- 处理结果可直接被第三方软件读取显示，进行二次数据处理。

- 售后服务：

- 在中国建有本地配件库及技术团队，保证维修服务的有效开展，设备的连续运行；

- 海外公司（团队）拥有优良的学术、技术研发背景，可提供直接技术和科研合作支持；

  - 保修服务：

7.3.1  免费保修期（2）年；

    - 提供终身维修（原厂零配件），及时的设备维修和保养服务及技术咨询、技术培训等服务；

    - 保修期内零件如有损坏，对该件自更换之日起再保修一年；

    - 保修期外维修配件只收成本费，签订合同时列出配件清单及价格；

    - 设备出现故障时，应在2小时内（不可抗拒的事故和意外除外）内电话响应，12小时内（节假日照常服务）派维修人员到达现场；

    - 安装、调试的工程师所有费用由中标方承担，并承担设备首次计量检定费用；

    - 在货物到达使用单位后，中标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试；并现场培训招标方的技术人员、操作者，提供培训资料。培训后操作人员能独立、熟练操作，了解设备结构、原理并能排除简单故障；

    - 随时免费向招标方提供学术交流资料。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。