血液自动化分装系统及配套耗材招标技术文件

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液自动化分装系统主机 | 1台 |
| 2 | 血液分层识别系统 | 1台 |
| 3 | 血液自动化分装系统配套耗材 | 1套 |

- 技术要求

（一）血液自动化分装系统主机

- *血液自动化分装系统由自动化分液设备、高通量条码识别设备以及信息管理系统组成。具有视觉识别功能辅助机械手完成液体分配工作，根据预先设置，系统自动识别样本的体积和成分，并将其分装到预制二维条码管子内。

- *移液精度达到单道悬空连续分液50ul CV<1%; 移液准确度达到单道悬空连续分液50ul ±10%；移液分辨率达到0.1ul；量程范围达到1-500ul。

- *吸液速度根据不同物理性质的液体调节，max: 500ul/sec min: 50ul/sec

- 使用一次性吸头，可非接触式放液，吸头和液面始终保持固定距离，吸头随液面上升而上升，绝无交叉污染与液体溅射，消除样品间的交叉污染。

- 底板最大可放置6块96孔板,转移到多达5块96孔板；兼容所有SBS底座的 96、24孔板，冻存管等。

- 采血管兼容性：可适用市场上绝大多数2ml、5ml采血管。

- 向导式软件助手，同时允许客户自行修改优化已有程序。

- 工作电源：220V, 50HZ；功率：150W；工作温度：10-38℃。

（二）血液分层识别系统

- *CCD相机分辨率1.3MP，高分辨率摄像头实现管内液体准确的分层定义与液面探测功能，实时快速测定液面高度，定义血液分层界面。

- 自动旋转型24个样品管位置。

- 条码扫描器提供自动样品识别/追踪。

- 整合于血液分装系统主机，并通过系统软件控制。

（三）血液自动化分装系统配套耗材

血液自动化分装系统配套耗材包括血液自动化分装系统配套血清移液头5盒（3840支每盒）、血液自动化分装系统配套血细胞移液头5盒（3840支每盒）、、和血液自动化分装系统配套96孔2毫升废液盒10盒（50个每盒）

- 血液自动化分装系统配套血清移液头：适用于血液自动化分装系统的配套血清移液头，由96只密封的高纯度聚乙烯（PP）管组成。有效使用体积为5ul~550ul，低吸附表面、无菌、无DNA/RNA酶。

- 血液自动化分装系统配套血细胞移液头：适用于血液自动化分装系统的配套血细胞移液头，由96只密封的高纯度聚乙烯（PP）管组成。有效使用体积为5ul~550ul，低吸附表面、无菌、无DNA/RNA酶。

- *血细胞移液头为1.52mm宽口径设计，配合分装系统专门用于血细胞的分装。

- 血液自动化分装系统配套96孔2毫升废液盒：2毫升深孔板严格按照SBS标准，材质为高纯度聚乙烯。

三、技术服务

1安装、调试及培训

在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2验收及验收标准

卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3维修及技术服务

自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4交货地点：用户指定地点

5交货时间：合同签订后75天内